
2026年四川外国语大学医院检验科设备询价单

	序号
	品名
	参数详细描述
	数量
	预算单价
	预算小计（元）
	备注

	1
	生物安全柜
	1.A2型，30%外排，70%循环；

2. 送风过滤器与排风过滤器均须采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um的过滤效率≥99.9995%；

3.洁净等级：不低于10级（或ISO 4）；

4.△风速：平均下降气流风速 0.33m/s，平均流入气流风速 0.53m/s；

5.柜体防泄漏：安全柜加压到500Pa，保持30min后气压＞445Pa；

6.△可预约定时，能设定安全柜定时开关机，紫外线消毒时间；

7.噪音等级：≤66 dB（A）；

8.照明灯照度：≥1000 lx； 

9.△具有气流隔断技术，能防止工作区内外气体交互；

10.具有故障报警系统：包含但不限于玻璃门安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等功能；

11.具有LCD液晶屏：显示内容包含但不限于时钟、工作区温湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外灯使用时间、功能图标等参数；

12.前窗玻璃双层夹胶防爆安全玻璃，移门玻璃能实现全幅清洁；

13.柜内电源：须为双防水插座设计；

14.工作台面及内侧材质：304不锈钢；

15.外部尺寸＜1000mm，宽660mm，高2000mm。
	1

1


	












28000
10000
	












28000.00
10000.00元
	

	2
	高压灭菌锅
	1.欧洲B级标准，具备三次脉动式预真空及后真空干燥功能，器械剩余湿度<0.2%。

2.真空度可达-80kpa，适用于各类有包装的、无包装的、实心的、A类中空、多孔及内部有管路的器械消毒灭菌；确保高效去除中空器械（如高速牙钻手机）内部空气，使高温蒸汽能充分到达每个角落，从而达到理想的灭菌效果。

3.全新上置式水箱设计，符合欧盟EN13060标准，便于清洗，并可保持水箱清洁度；净水箱容积3L。

4.大屏液晶显示，微电脑全程监控，故障自动检测，确保使用的安全性，一站式快速显示灭菌窗口，所有数据一目了然，设置界面可根据;按键操控面板，操作简单快捷，更具人性化特点。  

5. 杀菌原理：根据湿热灭菌的原理，以饱和的湿热蒸汽为灭菌因子。在密闭的条件下，产生饱和蒸汽，对灭菌对象迅速潮润、加热、渗透，经一段时间的保压保温，使微生物被杀灭，达到灭菌目的。

6.杀灭微生物类别：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白念珠菌、铜绿假单胞菌、细菌芽孢、龟分枝杆菌、白色葡萄球菌、黑曲霉菌、脊髓灰质炎病毒、其他。

7.具备BOWIE&DICK测试功能，可检测蒸汽穿透力的性能。

8.具备真空度测试功能，随时保证检测真空性能。

9.快速独立蒸汽发生器，能迅速把水转化成蒸汽，提高灭菌速度和灭菌效果。

10.大容量SU304不锈器械盘架，配三个活动器械盘。

11.手动安全门锁，双重超温保护，确保设备的安全性。

12.内置净、污水处理装置，为用户的使用提供了极大的便捷度。

13.出错时，有错误代码显示报警，提示出错信息，判断更加容易。 

14. 设计参数 

14.1额定电压:a.c220V~240V,50Hz 

14.2额定功率:WR-23B: 2300VA WR-18B/16/12B:1800VA 

14.3保险丝:~ 250 v T15AL 

14.4操作温度:0 ~ 55℃ 

14.5托盘重:4000 N/m2 

14.6噪声:< 70db 
	
	
	
	

	合计小写
	38000元

	合计大写
	叁万捌仟元整

	一、供应商资格条件：

1、必须是注册并合法运营的企业，具备相应的许可证和资质文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收良好记录；
2、必须具备履行合同所必需的设备；
3、供应商需要提供良好的售后服务；

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

二、成交原则：

在完全符合采购需求、质量和服务要求的情况下，报价最低者中。

三、实施时间

2026年3月2日-2026年3月31日

四、项目具体要求：

1、该项目实施时间为：30个自然日。

2、提供的设备必须符合国家医疗器械规定（即有国家医疗器械注册证）。

    五、付款方式：

项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同的全部金额。

	本项目最高限价38000元。报价人须将填写完整的报价单密封交至四川外国语大学医院办公室。交询价单时间，2026年 1月23日上午10:00—10：30。
    此报价为包干价。
本项目咨询联系电话：徐老师65385336
此项目最高限价格38000元。高于最高限价为无效报价。


报价单位（盖章）：  
联系人：                                                            联系电话：

